政府采购进口产品专家论证意见

| 一、基本情况 |  |
| --- | --- |
| 申请单位 | 中山大学附属第一医院广西医院 |
| 拟采购产品名称 | 自体血液回收机（自体回收机） |
| 拟采购产品金额 | 46万元( 46万元/套，共采购 1套） |
| 采购项目所属项目名称 | 自治区本级质控和医疗机构疫情防控能力提升补助资金 |
| 采购项目所属项目金额 | 700 万元 |
| 二、申请理由 |  |
| 1.中国境内无法获取：国内无满足技术要求的产品 |  |
| □2.无法以合理的商业条件获取： |  |
| 3.其他。 |  |
| 三、专家论证意见 综述：随着近年来我医院整体医疗技术水平的飞速提升，大量高难度的手术也逐渐开展起来，但医院目前主要利用储备血来应付各种手术用血，众所周知异体输血是解决血液补充的传统方法，但异体输血可能引起的各种不良反应及严重的传染性疾病，如肝炎，艾滋病等，其危险近年来也越来越引起人们的重视。而且现在医院内的储备血量都是有限的，一旦遇到紧急或大型的手术案例时用血都显得力不从心。这样看来在手术中自体血大量丢失都未能得到合理的利用，这就造成血液的极大浪费。 随着输血技术的不断改进，常规的输血工作从理论上、观念上以及技术上都发生着重大变革，为避免或减少输血的并发症，保证手术病人的安全，也确保医院避免因为输血染病引起的不必要的医疗纠纷或事故，我们应该尽量控制异体输血、争取自体输血，而自体血回输机的应用技术的发展，正是满足了这样的发展需求。 进口和国产产品的差异是： - 1）进口品牌血液红细胞回收率≥99%，国产品牌血液红细胞回收率90% - 2）进口品牌肝素洗净率≥99%，国产品牌肝素洗净率90% - 3）进口品牌有55ml等四种离心杯型号，可用于成人和新生儿，国产品牌只有二种离心杯型号，只可用于成人。 4）进口品牌储血罐容积为4000ml，滤芯为三层，滤网孔径≤40微米，国产品牌储血罐容积为3000ml，滤网孔径为60微米。 因此，为满足采购单位需求，建议购买进口自体血液回收分离机。 专家签字： 年 月 日 |  |

政府采购进口产品专家论证意见

| 一、基本情况 |  |
| --- | --- |
| 申请单位 | 中山大学附属第一医院广西医院 |
| 拟采购产品名称 | 高端呼吸机 |
| 拟采购产品金额 | 150万元（75万元/套，共采购 2 套） |
| 采购项目所属项目名称 | 自治区本级质控和医疗机构疫情防控能力提升补助资金 |
| 采购项目所属项目金额 | 700 万元 |
| 二、申请理由 |  |
| 1.中国境内无法获取：国内无满足技术要求的产品 |  |
| □2.无法以合理的商业条件获取： |  |
| 3.其他。 |  |
| 三、专家论证意见 呼吸机主要是为病患提供精准、稳定的通气支持与治疗，它是一种能够起到预防和治疗呼吸衰竭，减少并发症，挽救及延长病人生命的至关重要的医疗设备。在现代临床医学中，它作为一项能人工替代自主通气功能的有效手段，已普遍用于各种原因所致的呼吸衰竭、大手术期间的麻醉呼吸管理、呼吸支持治疗和急救复苏中，已成为重症病人最主要的救治手段。 进口和国产产品的差异是： 目前进口呼吸机技术成熟，性能优越，安全系数高，已广泛应用，从流量传感器的采样频率、呼吸模式、拓展功能上对比具有非常明显的优势，而国产呼吸机尚未达到这些技术要求。 因此，为满足采购单位需求，建议购买进口呼吸机。 专家签字： 年 月 日 |  |

政府采购进口产品专家论证意见

| 一、基本情况 |  |
| --- | --- |
| 申请单位 | 中山大学附属第一医院广西医院 |
| 拟采购产品名称 | 超声外科吸引系统 |
| 拟采购产品金额 | 170万元（170万元/套，共采购1套） |
| 采购项目所属项目名称 | 医疗设备采购项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 18607.19万元 |
| 二、申请理由 |  |
| 1.中国境内无法获取：国内无满足技术要求的产品 |  |
| □2.无法以合理的商业条件获取： |  |
| 3.其他。 |  |
| 三、专家论证意见 超声外科吸引系统在神经外科适用于胶质瘤、听神经瘤、髓内脂肪瘤、质地较软的脑膜瘤或者其他肿瘤的切除，与手术显微镜联合使用，既可以安全、全部切除肿瘤，又能保留血管、神经等重要组织结构不受损伤，这样可以极大地提高手术进度，以及良好的手术效果，使病灶能够安全、精准的切除，从而为神经外科微创手术保驾护航。 进口和国产产品的差异是： 1、进口产品具有五级安全的组织选择功能，术者可以根据手术的进程以及病灶位置动态调节安全保护模式的级别，以达到最优化、最安全的手术模式。国产设备只有一档工作模式，没有分级，不能安全分离出正常组织和病灶组织。 2、超声手柄工作原理不同：进口产品的超声手柄采用的磁致伸缩换能技术，最大工作振幅达到355μm，对于一些韧性的、硬的组织病变可以打的动，而且采用动态水冷系统，长时间使用手柄不发热，使用寿命长，节省耗损更换成本。国产设备的超声手柄采用工作振幅小的压电陶瓷换能技术，振幅最大只有180μm，刀头打击力度小，对于较硬及钙化组织切除效率低下，没有水冷系统，长时间使用手柄会发热，使用寿命短。 3、进口产品每种手柄至少具有8种以上刀头可选，满足不同类型的手术需求，国产产品只有5种刀头可选，刀头最长只有125mm，无法实现内镜经鼻碟手术等。 4、进口产品输出功率≥120W，功率越大代表其乳化粉碎能力越强，才能切除更硬的组织，主要针对较硬及钙化的组织能够够快高效切除。国产产品实际使用中只能达到100W左右，影响组织切除效率。 因此，为满足采购单位需求，建议购买进口超声外科吸引系统。 专家签字： 年 月 日 |  |

政府采购进口产品专家论证意见

| 一、基本情况 |  |
| --- | --- |
| 申请单位 | 中山大学附属第一医院广西医院 |
| 拟采购产品名称 | 手术导航系统 |
| 拟采购产品金额 | 500万元（500万元/套，共采购1套） |
| 采购项目所属项目名称 | 医疗设备采购项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 18607.19万元 |
| 二、申请理由 |  |
| 1.中国境内无法获取：国内无满足技术要求的产品 |  |
| □2.无法以合理的商业条件获取： |  |
| 3.其他。 |  |
| 三、专家论证意见 神外手术属于精准显微外科，手术需要多设备协同。国产同类手术导航产品在多设备多平台兼容性方面存在不足，无法实现和神经外科术中必备的先进显微镜硬件/软件数字接口整合，无法将术中DSA影像和术前MR/CT融合，所以无法术中显示肿瘤附近DSA血管影像以及神经纤维束示踪，导致无法满足颅内肿瘤手术的日常工作需要。 因此，为满足采购单位需求，建议购买进口产品。 专家签字： 年 月 日 |  |

政府采购进口产品专家论证意见

| 一、基本情况 |  |
| --- | --- |
| 申请单位 | 中山大学附属第一医院广西医院 |
| 拟采购产品名称 | 体外膜肺氧合系统（ECMO） |
| 拟采购产品金额 | 450万元（225万元/套，共采购2套） |
| 采购项目所属项目名称 | 自治区本级质控和医疗机构疫情防控能力提升补助资金 |
| 采购项目所属项目金额 | 700万元 |
| 二、申请理由 |  |
| 1.中国境内无法获取：国内无满足技术要求的产品 |  |
| □2.无法以合理的商业条件获取： |  |
| 3.其他。 |  |
| 三、专家论证意见 - 通过股动静脉插管将体内的静脉血引出体外，经过离心泵提供血液动力，在特殊材质的人工心肺旁路氧合后注入病人动脉或静脉系统，起到部分心肺替代作用，维持人体脏器组织氧合血供。 ECMO的临床适应症广泛包括：①各种原因引起心跳呼吸骤停；②急性严重心功能衰竭；③急性严重呼吸功能衰竭；④各种严重威胁呼吸循环功能的疾患；⑤脑死亡潜在供体器官保护、ARDS、爆发性心肌炎等等。 进口和国产产品的差异是： 目前国内同类产品刚研发上市，技术不成熟，与之匹配的完整的配套耗材在没有正式研发上市，不能满足临床的使用要求，而进口产品技术先进，应用成熟，覆盖广泛，配套专机专用耗材齐全，耗材运行安全、长效。 因此，为满足我院临床使用及科研需求，建议采购进口体外膜肺氧合系统（ECMO）。 专家签字： 年 月 日 |  |

政府采购进口产品专家论证意见

| 一、基本情况 |  |
| --- | --- |
| 申请单位 | 中山大学附属第一医院广西医院 |
| 拟采购产品名称 | 神经内镜系统4K（4K脑室镜摄像系统） |
| 拟采购产品金额 | 320万元（320万元/套，共采购1套） |
| 采购项目所属项目名称 | 医疗设备采购项目 |
| 采购项目所属项目金额 | 18607.19万元 |
| 二、申请理由 |  |
| 1.中国境内无法获取：国内无满足技术要求的产品 |  |
| □2.无法以合理的商业条件获取： |  |
| 3.其他。 |  |
| 三、专家论证意见 应用于神经外科内镜下的微创手术治疗。包括经鼻内镜颅底肿瘤如垂体瘤、海绵窦瘤等，硬脑膜内外的血肿清除术，脑积水、脑室囊肿、脑室肿瘤、视神经减压等神经外科手术。 进口和国产产品的差异是： （1）进口4K内镜摄像系统自带高清图文处理功能，可在术中摄录高清手术视频及4K图片，图像直接存储在U盘中，便于医生学术交流及资料保存。国产产品无此功能。 （2）进口4K内镜摄像系统，摄像头重量仅210g，握持轻便，即使长时间手术也无疲惫感，而国产4K摄像头普遍在500g以上的重量，术中较长时间握持术者就会很劳累，严重影响手术的正常开展，无法满足临床需求。 （3）进口的内窥镜是二代柱状晶体，工艺精良，可实现高质量的成像效果，使用寿命长，长达10年。国产内窥镜非柱状晶体镜，是普通晶体，无法获取高清成像效果。国产镜子密封技术有待提高，镜子在消毒灭菌时容易进水，故障率高，一般使用寿命在二年左右。 （4）进口手术器械采用高端材质制造，切割精准，误差小；可实现高难度咬切，适合开展精细化手术，具有创新的冲洗接口，提供极净冲洗体验。国产手术器械工艺较粗糙，咬合力度差，无法开展精细化手术，也没有冲洗接口，影响器械清洁。国产手术器械的品类也较单一，不能满足手术对器械的多种需求。 目前国产产品的技术参数均无法达到上述要求，无法满足临床技术要求。进口产品能很好的满足上述技术要求。 专家签字： 年 月 日 |  |