## 汇总表
附件1
中山大学附属第一医院广西医院政府采购进口产品汇总表
序号 | 单位 | 事项（金额） | 主要申请理由 | 备注
1 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 肾动脉射频消融仪，1套（ 150万元/套，150万元） | 一、采购产品的设备用途 该设备用于开展经皮肾动脉交感神经射频消融术使用。 二、进口产品与国产产品的性能比较 肾动脉射频消融仪是全球首款且唯一经FDA,CE以及NMPA认证的肾动脉交感神经射频消融器械。该器械系统由肾动脉射频消融仪及肾动脉多极射频消融导管构成。消融仪可通过内置智能算法完成手术过程中的能量输出、自动监控并调整、安全阈值机制调控及符合消融策略的控制等功能；该导管具备首创且具备先进专利的螺旋状头端，并等距分布四个消融电极，电极可实时输出能量、反馈消融参数，该设计则可以满足以最高效且安全的器械设计完成手术。 三、进口产品和国产产品的价格对比 进口产品的市场价格约为150万元/套，目前无国产产品。
2 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 压力蒸汽灭菌器（内置洁净蒸汽发生器），1套（ 220万元/套，220万元） | 一、采购产品的设备用途 对手术器械、敷料、塑料橡胶等耐高温高压物品进行物理灭菌。 二、进口产品与国产产品的性能比较 1、进口蒸汽灭菌器对灭菌质量控制更高，进口蒸汽灭菌器符合灭菌器生产标准GB-8599和ISO/EN285。国产蒸汽灭菌器符合灭菌器生产标准GB-8599，YY 0085.1－1992 《脉动真空压力蒸汽灭菌器》、YY 0085.2－1992 《预真空压力蒸汽灭菌器》（1992年版）。 2、进口设备符合最新的医院消毒供应中心《WS310-2016》第三部分4.4.2.1.2中每年定期检测的所有要求。国产设备只部分符合，每年需要额外增加监测工作，灭菌时故障率及维修率较高。 3、设备腔体材质不同，导致使用寿命相差大。进口灭菌器腔体采用高级耐酸316L或316Ti不锈钢。按照欧盟压力容器规范PED的要求,设计寿命至少为10年.实际上的使用寿命一般都在15年以上。而国内灭菌器限于成本和采购渠道，一般采用普通抗腐蚀不锈钢，如304钢，国内行业协会的推荐使用寿命约为8年。 4、进口灭菌器标配ECO节水系统，结合蒸汽排放热交换系统的设计,保证排放蒸汽的热量回收,既节能,又降低对建筑的影响。国产灭菌器节能方面设计较差，比较耗能，采用直排方式，对管道影响大，成本高。 5、随着外科手术的快速发展，其器械越来越重，特别是骨科器械，如果采用国产的设备，则灭菌过程必须分包进行灭菌，即不利于手术的开展，同时灭菌过程监测耗材成本的增加。超大超重器械灭菌时，进口灭菌器敷料可以灭 7.5 kg,器械可达 20 kg，无管腔类的长度与直径的限制；国产灭菌器，要求敷料不超过 5kg，器械不超过7 kg,管腔类的器械其径需要≥2mm,距开口端≤1500 倍内径，长度不能超过3米。 三、进口产品和国产产品的价格对比 进口产品的市场价格约为210万元/套，同类国产品牌采购价约为70-80万元。
3 | 中山大学附属第一医院广西医院 | 液相色谱串联质谱仪，1套（ 320万元/套，320万元） | 一、采购产品的设备用途 该仪器用于科研及临床样品中各种小分子及大分子的分析检测：科研上主要用于组学和药代动力学等研究，临床上主要用于各种内分泌激素、胆汁酸检测、不饱和脂肪酸、血药浓度监测、各种维生素检测、生物标志物等的精准医疗检测项目。 二、进口产品与国产产品的性能比较 目前国内生产的液质联用仪基本还是会依托国外的技术。主要有以下几个品牌：英盛公司，丰华公司，品生公司，仪器上市时间短，技术多采用旧的技术，客户群体少，市场非常不成熟。 因临床样本基质复杂，需要对多种目标组分进行准确定性定量，而且组分本身含量低至ppb乃至ppt级别，要求检测设备必须技术成熟、稳定，而进口质谱已经在国内外医院得到了充分的市场验证，能够满足临床检测要求，而国产设备经调研，在稳定性方面有待提升，为了确保分析结果准确性，需选用进口产品； 其次，进口液质联用仪的检测通量可达到一针进样，15分钟同时检测几百个目标组分，且灵敏度可以达到纳克每毫升，国产设备的检测通量为一针进样，15分钟同时检测几十种化合物，灵敏度可以达到微克每毫升，不能完全满足分析要求； 同时进口产品的优异性能还体现在:灵敏度高；通常欧美进口的液质联用仪的信噪比均在400000:1以上（柱上进样 1pg利血平，ESI+模式），相比国产仪器目前较新款型号灵敏度信噪比最高信噪比为100000:1。 进口仪器的扫描速度普遍≥12000 amu/sec；相比国产产品扫描速度在5000 amu/sec水平。 进口设备的驻留时间基本在1-3ms，而国产设备基本是在5-10ms。 进口设备正负离子切换速率高，基本在5-50ms；国产设备基本是在50-100ms。 进口设备的抗污染能力强，离子源带可达到650℃以上的高强度脱溶剂气，带有主动排废装置，离子传输采用锥孔设计的同时还有反吹气来抗污染，四级杆采用陶瓷镀金圆杆，碰撞池采用弯曲设计提高二级碎片灵敏度。这一些都是国内设备无法达到的。国内脱溶剂温度最高可到400-500℃。有部份项目如土壤中的苯胺类物质检测无法满足需求。国产产品质谱目前大部分采用直线型碰撞池，易污染。离子源传输通道采用毛细管设计容易堵。 对应前端分离联用超高压液相色谱进口产品交叉污染，<0.002%；相比国产同类产品交叉污染<0.05%。，相差二十倍。 因此，无论从仪器的灵敏度、仪器的扫描速度及与液相色谱仪的配套性等，均明显优于国产产品。 三、进口产品和国产产品的价格对比 进口产品的市场价格约为320万元/套，同类国产品牌采购价约为150万-250万元。